## 放射線
（７）放射線チェックリスト
２９－１ | ＊＊診療所用立入検査チェック表＊＊
施設名 |  |  |  | 検査実施日 |  | ← 施設名は医療機関名、
区分 | 項 目 | 根 拠 | 点検項目 |  | 判 定 | 検査実施日は記入日を記載。
|  | 法令等 |  |  | 適 否 | （例） R4/10/05 22/10/5
装 置 | 撮影装置 | 法15条の3 | ・設置届と同じか
|  | 則24の2則29の1 | ﾒｰｶｰ名
|  |  | 型 式 |  |  | ← メーカー名、型式をテキストで
|  |  | ﾒｰｶｰ名 |  |  | 記入してください。
型 式
標 識 等 | 管理区域の標識 | 則30の16 | ・管理区域の標識が掲示されているか（管理区域の確認） |  |  | ← 判定適否欄で「適」「否」の
| 注意事項 | 則30の13 | ・目に付きやすい場所に掲示されているか（患者用注意事項）（従事者用注意事項） |  |  | 何れかを選択してください。
| 診療室 | 則30の４ | ・Ｘ線診療室である旨の表示はあるか
| 使用中表示 | 則30の20 | ・使用中の表示設備は設置されているか（患者の出入口）
管 理 | 責任者の配置 | 則1の11 医政発0312第7号 | ・「医療放射線安全管理責任者」を配置しているか
| 安全利用のための指針 | 則1の11 | ・「診療用放射線の安全利用のための指針」を策定しているか
| ※安全利用のための研修 | 医政発0312第7号 | ・診療用放射線の安全利用のための研修を対象者に年度１回以上実施しているか |  |  | 照射者が１名なら外部研修受講も可
| 患者の被ばく線量管理及び記録 | 医政地発1003第5号 | ・対象となる放射線機器等に関して、線量管理の実施と記録を行っているか
| 有害事例等の発生時の対応 | 則1の11 | ・放射線の過剰被ばくその他の放射線診療事例発生時の対応の体制が整備されているか |  |  | 診療所内の報告ルートや対応方法など
| 医療従事者と患者との間の情報共有 | 医政地発1003第5号 | ・放射線診療を受ける者に対する説明を行っているか
| 安全管理の実施状況 | 医政発0315第4号 | ・目的以外の使用（倉庫・診察室等）はされていないか |  |  | 行ってない場合は「適」
|  |  | ・複数管球装置の切換機構等が設置されているか |  |  | ない場合は「－」
・撮影室内での操作（曝射）は行われていないか
例外 胸部集検用間接装置で防護ボックスが設けられている場合
乳房撮影、近接透視撮影
１０００ｍＡｓ／週以下で使用するデンタル撮影装置
１ｍの位置で６μＳｖ／ｈ以下（使用時）の骨塩定量装置
装置表面で６μＳｖ／ｈ以下（使用時）の血液照射装置
組織内照射治療を行なう場合
２９－２ | ＊＊診療所用立入検査チェック表＊＊ |  |  |  |  | こちらの施設名と検査実施日は
施設名 | [5 empty] | 自動入力されますので記入不要です。
漏洩線量測定 | 測定の実施 | 則30の22 | ・測定を実施しているか （最近 令和 年 月 日測定） |  |  | テキストで日付の入力をお願いします。
| 測定結果 | 則30の22 | ・限度を超えた測定点はないか
エックス線室の画壁外側 １ｍＳｖ／週（２５μSv/h）
管理区域境界 １．３ｍＳｖ／３月（２.５μSv/h）
敷地の境界 ２５０μＳｖ／３月（０.１２μSv/h）
そ の 他 | Ｘ線写真の保存 | 則20の10 | ・（診療が完結してから）２年間保存しているか
| 現像・定着 | 廃棄物処理法12-3 | ・産業廃棄物として処理しているか |  |  | 廃液が生じる場合に回答。
| 廃液の処理 |  | マニフェストの使用(廃酸、廃ｱﾙｶﾘ) |  |  | 電子化により該当しない場合は「－」
| 健診の実施 | 法15-1 電離則56 | ・従事者健診を実施しているか（血液・眼・皮膚・問診のみ5mSv/Y）
| 個人被曝線量測定実施 | 則30の18 | ・個人被ばく線量測定を実施しているか（ガラスバッチ・フィルムバッチ等）リーフレット「～被ばく線量の見える化のために～」参照 |  |  | ガラスバッチ・フィルムバッチを
使用しているかどうか
| 無資格者 | 技師法24 | ・無資格者（医師、歯科医師、放射線技師以外）による照射が実施されていないか（カテーテル検査、歯科エックス線撮影 等） |  |  | 守られている場合は「適」
| 保守点検 | 医政地発0612第1号 | CTエックス線装置・MRI装置について保守点検計画を策定し、保守点検を実施しているか
医政経発0612第1号
|  |  |  | 適 | 0 | 自動計算されます。
※ 管理者への注意事項 |  |  |  | 否 | 0
・6か月を超えない期間ごとに漏洩放射線測定を実施して下さい。
・放射線診療従事者については6か月を超えない期間ごとに健康診断を実施して下さい。
・エックス線室に入る場合は個人被ばく線量計を着用して下さい。
| 津島保健所 |  | 検査者 |  |  | 記入不要。